# 政府采购项目采购需求（货物类）

### 采购单位（盖章）：

### 一、项目总体情况

（一）项目名称：分析化学创新研究平台

（二）项目所属年度：2022

（三）项目所属分类：货物

（四）预算金额（元）：550000 元 ，大写（人民币）：伍拾伍万圆

最高限价（元）：550000元， 大写（人民币）：伍拾伍万圆

（五）项目概况：

化学学科已具备一支较高水平的人才队伍和三个特色研究方向，且在宜宾校区具有一定数量的大型检测设备，然而由于中小型设备的欠缺导致研究方向开展受阻，研究成果产出效率不高，因此急需一批中小型设备将物质的合成和材料的制备，与结构表征与性能测试相串联，以助推学科快速发展

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：□是（填以下信息） ☑否

供应商名称：

供应商统一社会信用代码：

### 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，□本项目需要（填以下信息）       ☑不需要  需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

□ 1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

□ 涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

□ 技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

□ 主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

□ 编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

□按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含需求调查内容的，可以不再重复调查

（一）需求调查方式:

□咨询  □论证  □调查问卷

（二）需求调查对象:

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况:

2.市场供给情况:

3.同类采购项目历史成交信息情况:

- 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况:

- 其他相关情况:

### 三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购  ☑分散采购

（二）采购方式：☑公开招标  □邀请招标  □竞争性谈判  □询价     □单一来源  □竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

包名称：分析化学创新研究平台         最高限价（元）：550000

定价方式：☑固定总价 □固定单价 □其他（定价方式名称： ）

品目信息一

标的名称：梯度制备高效液相色谱仪    计量单位：台       数量：1

单价（元）：80000                该品目预算(元)：80000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：☑是   □否

功能和质量要求 ：

最大压力：30MPa，输液方式：双柱塞串联，泵密封性：压力降≤400psi（按国标测试），有在线自动清洗，有vp功能

紫外/可见分光检测器，可变紫外波长范围：190～700nm，加钨灯可延伸至920nm。色谱工作站符合GMP规范，具有自主版权，一键切换中文，英文，日文三种语言控制方式：面板按键和上位机软件双重控制，安全有保障

洗脱方式：二元高压梯度洗脱，动态混合

品目信息二

标的名称：微波光波超声波萃取仪      计量单位：台        数量：1

单价（元）：80000                  该品目预算(元)：80000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

能任意选择微波、超声波、光波、紫外线、磁力搅拌多种组合方式，样品量最高可达1000mL，时间、温度、功率、转速可调。

微波泄漏量符合国家标准gb/t 26814-2011；用户、管理员二级密码；具有超温和传感器异常保护。

具备反映监视器，一体屏带实时视频窗口监控样品反应状态。

可预设200组程序，电脑储存，可直接设置、修改和调用。超声波振荡能量直接作用于容器内样品，声振效率高、能耗低。

微波功率：1000W（1%-100%）；微波频率：2450MHz；工作时间：0-999S；微波作用方式：脉冲式连续加热。

光波功率/波长：0-800W/红外段；工作时间：0-999；紫外光功率/波长：50W/365nm。

超声变幅杆直径：Φ8mm；超声波功率/频率：10-1000W/20-25KHz；超声作用方式：浸入式超声波换能器与容器内物料直接接触，声振（能量）效率接近100%；磁力搅拌：50-300转/分钟。

程序控制：可预设200组程序，每程序可预设时间（0-999S）、微波、光波、超声功率、紫外线（开/关）、搅拌等控制工作参数，电脑储存，可直接设置、修改和调用。

温度控制：非接触式红外测温。温度及控温范围，室温~300℃(± 1℃)；整机控制：操作系统语言为中文，真彩触摸屏界面，工业级微电脑PLC可编程控制器； LED照明功率/色温：24W/6200K；网络接口：RJ45。

保护：具有磁控管温度保护、门开关保护等多重安全连锁保护装置

材质：采用不锈钢内壳；

品目信息三

标的名称：快速制备色谱仪         计量单位：台        数量：1

单价（元）：61000                  该品目预算(元)：61000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：☑是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

主柱架：手动旋拧控制色谱柱安装，操作便捷，安全防漏液

多重安全防护，溶剂液位、漏液、超压监测，一键急停，断电恢复等功能保证实验安全进行

单独的空气泵：实验结束后自动吹扫管路和色谱柱的残留溶剂，防止溶剂浪费和不安全因素

软件性能：智能梯度转化方法，可根据Rf值及HPLC方法推荐合适的梯度、分离柱和上样量；

安全报警装置：漏液及压力报警装置

品目信息四

标的名称：全自动接触角测量仪          计量单位：台        数量： 1

单价（元）：69000                  该品目预算(元)：69000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

主要用于测量液体对固体的接触角，即液体对固体的浸润性，也可测量外相为液体的接触角。能测量各种液体对各种材料的接触角,同时可测量和计算表面/界面张力、液滴形状尺寸、表面自由能。

品目信息五

标的名称：智能流动注射进样器          计量单位：台        数量：1

单价（元）：25000                 该品目预算(元)：25000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

双蠕动泵含步进电机微步技术，可包含停泵功能；

蠕动泵(调速范围 0～99 转/分，具备正/反转功能，10路管道进样(5道/泵));

双16通道自动阀，自动快速换向；

适配Windows软件，可任意对蠕动泵运行速度,运行时间、运行方向，循环次数，循环起点，阀位，读数输出及终止步进行调节；

品目信息六

标的名称：干式恒温金属浴          计量单位：台        数量：1

单价（元）：4900                该品目预算(元)：4900

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

操作简单方便，实时和设置参数均有显示，便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

所有图标均采有动态显示，强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行；

自动故障检测及蜂鸣器报警功能；温度偏差校准功能，透明保温盖采用耐高温PC环保材质，一体化设计，内置超温保护装置

品目信息七

标的名称：超声波清洗器        计量单位：台        数量：1

单价（元）：6400          该品目预算(元)：6400

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

采用单片机软件操作，主体材质为优质不锈钢，数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示，清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高，

品目信息八

标的名称：蠕动泵      计量单位：台        数量：1

单价（元）：1000                  该品目预算(元)：1000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

转速范围 0.1rpm～400.0rpm（阀头或管路不同，最大转速稍有差异）

转速精度 ±0.1rpm 流量范围 0.03~117 ml/min

供电方式 DC24V±10% 电源消耗功率 20W

环境温度 0～40℃  相对湿度＜80%  防护等级 IP31

品目信息九

标的名称：智能水质分析仪       计量单位：台        数量：1

单价（元）：12700            该品目预算(元)：12700

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

检测项目齐全，操作方法简便，检测数据精确

双柱塞泵(可提供精准的流量控制0.5-10 mL/min)；

自动控温恒温系统(可调节范围：20-70℃)；

自动记录吸光度的比色计(检测波长为510 nm)；

二位三通电磁阀门 (8个，阀体结构为一进二出)；

内嵌4寸彩色触摸控制屏幕(可实现调节双柱塞泵流量，二位三通电磁阀门的切换流路，记录吸光度数值)；

品目信息十

标的名称：CCD光谱仪       计量单位：台        数量：1

单价（元）：40000            该品目预算(元)：40000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

LED 指示灯可以直观地看到光谱仪的工作状态，方便实验搭建和系统诊断。

快速启用，便于携带，可以将仪器带到样品做原位测量。热稳定性好，在温度差异大的环境下，数据更稳定，重复性更好。

平台：f/4，非对称交叉式CT光路，色散焦距42mm:68mm

光谱范围：200-500nm

狭缝：25um

信噪比：250:1

动态范围：1300:1

暗噪声：50 RMS counts

杂散光：<0.05%@600nm

热稳定性：0.05nm/℃（650nm）

具有图形化编程功能

品目信息十一

标的名称：光纤       计量单位：台        数量：1

单价（元）：3000           该品目预算(元)：3000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

600um芯径，抗紫外处理，1m长，SMA905接头

品目信息十二

标的名称：多功能氮吹仪       计量单位：台        数量：1

单价（元）：6000            该品目预算(元)：6000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

可对样品进行控温加热，通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩

品目信息十三

标的名称：电热鼓风干燥箱       计量单位：台        数量：1

单价（元）：1000            该品目预算(元)：1000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

内部45*35*45 cm不绣钢带鼓风；温度范围室温+10-300℃，内部材料为不锈钢

品目信息十四

标的名称：透射数码偏光显微镜       计量单位：台        数量：1

单价（元）：50000            该品目预算(元)：50000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

观察头：30度倾斜，无限远铰链式三通观察筒，带偏光补偿功能，在调节

瞳距时，保证带尺目镜十字丝方位不变,三档分光：100:0 、20:80 、 0:100。

目镜： 高眼点大视野平场目镜PL10X，(视场直径： 22mm )，其中一个带

十字线和微刻度，均 具有屈光度调节功能；

物镜：长工作距平场消色差物镜 (4X、10X、20X、60X)

照明系统：透自适应宽电压 100V-240V，透射灯室，卤素灯12V50W，预置

中心，柯拉照明，带可变视场光阑连续可调，非外置电源

机架：全新设计的一体化Y型机架，全金属高压模铸而成，

载物台：旋转金属工作平台，表面石墨喷涂、防腐耐磨，直径160 mm, 360°

旋转锁紧定位，格值 1°，精度6'，可定位。

品目信息十五

标的名称：光催化反应器       计量单位：台        数量：1

单价（元）：24000           该品目预算(元)：24000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

光源，同时支持15W功耗可见区LED光源和10W功耗紫外区LED光源，试管位光照强度（蓝光LED在10W）〉150mW/cm2

水冷辅助冷热两用八位试管反应系统，支持反应温度范围-30~100℃（低温决定于通入冷却液的温度）,反应系统带防凝露外罩，具有加热搅拌功能，有可通入循环冷却液的管路,内部封装铝合金反应模块，孔径22.5mm，可同时进行8个试管反应,反应系统外部循环冷却水通入水冷盘进行冷却。

品目信息十六

标的名称：旋转蒸发器       计量单位：台        数量：2

单价（元）：4000            该品目预算(元)：8000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。

主体支架采用防锈铝合金材质，结构紧凑、外形美观、经久耐用。
密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封，能保持高真空度

活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便 使用。
   一体式冷凝器，直立双层蛇形盘管，确保高回收率。

品目信息十七

标的名称： 低温冷却循环泵       计量单位：台        数量：1

单价（元）：4000            该品目预算(元)：4000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

采用压缩制冷方法的低温液体循环设备，可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应，进行化学品和生物制品低温贮存，

品目信息十八

标的名称：循环水式多用真空泵       计量单位：台        数量：1

单价（元）：1500          该品目预算(元)：1500

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

循环用水，节约水资源。 特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高；减少气液摩擦，降低噪声。

双抽头、双表显，可单独或并联使用。耐酸、碱溶剂腐蚀。

品目信息十九

标的名称：真空干燥箱       计量单位：台        数量：1

单价（元）：3500            该品目预算(元)：3500

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

长方体工作室，使有效容积达到最大，箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度，带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。

品目信息二十

标的名称：智能抽空真空泵      计量单位：台        数量：1

单价（元）：1500            该品目预算(元)：1500

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

内置高可靠性电磁阀，变频电机技术，嵌入式真空表，整体式双级结构。

品目信息二十一

标的名称：智能型磁力搅拌器       计量单位：台        数量：1

单价（元）：7500            该品目预算(元)：7500

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

控温显示精度0.1℃.温度波动度±2℃.带压力安全装置，压力显示装置。

磁力搅拌转速15-1800转/分钟

品目信息二十二

标的名称：红外热像仪      计量单位：台        数量：1

单价（元）：60000           该品目预算(元)：60000

所属行业：□农、林、牧、渔业　　☑工业   □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业

节能：□是   ☑否            环保：□是   ☑否

属于核心产品：□是   ☑否

功能和质量要求 ：

可互换、自动校准的镜头

长焦、标准和广角镜头，快速扫描大型目标，发现机器故障迹象，并安全地检查电气系统。

提高图像对比度，加快故障诊断

使用FLIR单触式电平/跨度，能够快速提高图像对比度并突出强调可能存在电气或机械故障的位置。

流畅的报告功能

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1.□专门面向中小企业采购 ☑不专门面向中小企业采购

面向的企业规模：□中小企业 □小微企业

预留形式：□项目整体预留  □设置专门采购包  □以联合体形式参加  □要求合同分包

预留比例：    %

不专门面向的原因：

□法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的

☑因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

☑按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

□框架协议采购项目

□省级以上人民政府财政部门规定的其他情形

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：是□ 否☑

（七）是否采购节能产品：是□ 否☑

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：是□ 否☑

（九）采购标的是否属于政府购买服务：是□（填以下信息）  否

政府购买服务的分类：□政府履职所需辅助性服务 □政府向社会公众提供的公共服务

（十）是否属于政务信息系统项目：是□  否

（十一）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购：是☑  否

（十二）是否属于PPP项目：是□ 否

### 四、项目需求及分包情况、采购标的

##### 供应商一般资格要求：

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉的证明材料； 具有健全的财务会计制度的证明材料； 缴纳社会保障资金的证明材料； 缴纳税收的证明材料； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。 2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料； 3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料； 5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】 |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】 2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
| 4 | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
| 5 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】 |
| 7 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 8 | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 10 | 不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |

##### 供应商特殊资格要求（如有）：

| ##### 序号 | ##### 资格要求名称 | ##### 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |

##### 技术要求与标准：

##### 说明：采购人应当合理设定“★”参数，设置过多容易导致废标；在填写下表时以“★”标明的，在“具体技术（参数）要求”处应当详细明确具体要求。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

##### 品目信息一的标的参数（梯度制备高效液相色谱仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 最大压力：30MPa 输液方式：双柱塞串联 泵密封性：压力降≤400psi（按国标测试） 在线自动清洗：有 vp功能：有 紫外/可见分光检测器 可变紫外波长范围：190～700nm，加钨灯可延伸至920nm。 波长精度：≤±1nm 波长重复性: ≤0.1 nm 动态噪音：≤0.75×10-5 Au 动态基线漂移：≤1×10-4 Au 线性范围： 104 池 体 积 4ul 定性重复性：RSD≤0.1% 定量重复性：RSD≤0.2% |
| ▲ | 2 | 色谱工作站 工作站符合GMP规范，具有自主版权（提供正版版权证明文件） |
| ▲ | 3 | 一键切换中文，英文，日文三种语言（需提供软件截图） |
|  | 4 | 控制方式：面板按键和上位机软件双重控制，安全有保障 洗脱方式：二元高压梯度洗脱，动态混合 |
| ▲ | 5 | 售后服务 在成都有办事处，并有三名以上工程师常驻，需提供相关证明。 |
|  | 6 | 配置 高压输液泵 2台 紫外检测器 1台 手动进样阀(5ml) 1套 进样阀支架 1个 系统启动维护工具包 1个 平头微量进样10ml 1支 色谱工作站软件1套 混合器 1个 |

品目信息二的标的参数（微波光波超声波萃取仪)：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术及性能要求: 能任意选择微波、超声波、光波、紫外线、磁力搅拌多种组合方式，样品量最高可达1000mL，时间、温度、功率、转速可调。 |
| ▲ | 2 | 微波泄漏量符合国家标准gb/t 26814-2011；用户、管理员二级密码；具有超温和传感器异常保护。 |
| ▲ | 3 | 具备反映监视器，一体屏带实时视频窗口监控样品反应状态。 |
|  | 4 | 可预设200组程序，电脑储存，可直接设置、修改和调用。超声波振荡能量直接作用于容器内样品，声振效率高、能耗低。 |
|  | 5 | 微波功率：1000W（1%-100%）；微波频率：2450MHz；工作时间：0-999S；微波作用方式：脉冲式连续加热。 |
|  | 6 | 光波功率/波长：0-800W/红外段；工作时间：0-999；紫外光功率/波长：50W/365nm。 |
|  | 7 | 超声变幅杆直径：Φ8mm；超声波功率/频率：10-1000W/20-25KHz；超声作用方式：浸入式超声波换能器与容器内物料直接接触，声振（能量）效率接近100%；磁力搅拌：50-300转/分钟。 |
| ▲ | 8 | 程序控制：可预设200组程序，每程序可预设时间（0-999S）、微波、光波、超声功率、紫外线（开/关）、搅拌等控制工作参数，电脑储存，可直接设置、修改和调用。 |
|  | 9 | 温度控制：非接触式红外测温。温度及控温范围，室温~300℃(± 1℃)；整机控制：操作系统语言为中文，真彩触摸屏界面，工业级微电脑PLC可编程控制器； LED照明功率/色温：24W/6200K；网络接口：RJ45。 |
|  | 10 | 保护：具有磁控管温度保护、门开关保护等多重安全连锁保护装置，具有高可靠安全性；材质：采用不锈钢内壳；样品容积：标配500、1000mL（特殊规格可按用户要求定制）；炉腔体积：25L；电源：220V±10%AC，50Hz；功率：3000W。 |
|  | 11 | 二、配置清单: 微波光波超声波主机 1台；振动系统(换能器组件) 1只；冷凝管 1只；冷凝管接头 1只；连接软管 1米；通气瓶塞 1只；密封瓶塞 2只；换能器瓶塞 1只；磁力搅拌子 2个；升降垫圈 （5＋1）个；三嘴容器 2只；固定螺杆 2只；电源线 1根；专用扳手 1付。 |
| ▲ | 12 | 三、售后及其他: 需由供应商及产品制造商提供仪器的现场安装调试，并对用户进行操作培训 为保证安装培训服务质量需提供供应商及产品制造商相应的售后服务承诺书。 |

##### 品目信息三的标的参数（快速制备色谱仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 溶剂传送动力：计量泵系统。 |
|  | 2 | 溶剂梯度：二元溶剂，二元线性梯度。 |
|  | 3 | 最大系统操作压力：100psi （6.9bar）； |
|  | 4 | 流速范围：1－100ml/min， |
|  | 5 | 流量精度：±2%； |
|  | 6 | 收集方式：全收集，UV域值收集、废液收集； |
| ▲ | 7 | 收集架：彩色馏分收集显示，标配18*150mm试管架，支持13mm, 15mm, 25mm试管，250ml，500ml收集瓶； |
| ▲ | 8 | 软件性能：智能梯度转化方法，可根据Rf值及HPLC方法推荐合适的梯度、分离柱和上样量； |
| ▲ | 9 | 安全报警装置：漏液及压力报警装置； |
| ▲ | 10 | 单独的空气泵：实验结束后自动吹扫管路和色谱柱的残留溶剂，防止溶剂浪费和不安全因素； |
| ▲ | 11 | 主柱架：手动旋拧控制色谱柱安装； |
| ▲ | 12 | 网络化：可接入互联网，可与组网机器进行数据共享，包括用户数据和分离方法数据； |
| ▲ | 13 | 分离方法数据库：用户可以下载、优化和分享分离纯化方法，促进分离纯化方法的提升； |
| ▲ | 14 | 控制终端：移动控制终端，不小于64GB内存； |
|  | 15 | 数据安全：128/256位AES数据加密储存和传输。 |

##### 品目信息四的标的参数（全自动接触角测量仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、整体指标 接触角测量范围：0～180° 接触角分辨率：0.01° 接触角精度：±0.1° 滚动角测量范围：0~360° 表面张力测试方法：悬滴法、躺滴法 表面张力测试范围：0～2000mN/m 表面张力测试分辨率：0.01mN/m 电源：AC220～240V 50HZ 功率：180W |
|  | 2 | 二、硬件指标 1、样品台控制： 前后移动 手动，行程50mm，精度0.01mm 左右移动 手动，行程50mm，精度0.01mm 上下移动 手动，行程45mm，精度0.01mm 水平调整 水平脚调整平台水平 样品台大小：80mm×100mm 温控旋转装置：旋转平台:360°自动整体垂直旋转，可测接触角、滚动角、前进角、后退角等，可自动感测滚动角，自动捕捉液滴位移，自动停止旋转，直接显示滚动角数值。 |
|  | 3 | 2、进样器控制 上下移动，行程25mm，精度0.1mm 双控制高精度全自动进样系统：进样精度最小可达0.01微升， 可替换针头进样针管，用以测试超疏水材料或胶水对固体材料的接触角，耐热进样器，常温玻璃进样器和可抛弃型进样器等 |
|  | 4 | 3、CCD光学系统 a）光学放大 连续变倍高清镜头 b）CCD参数：工业级超低照度高速CCD（专业），速度： 30～300帧/秒 光源 LED可调单色冷光源 镜头前后调整，行程10mm，精度0.1mm 镜头左右调整，行程10mm，精度0.1mm 镜头俯仰调整，倾角平台调整，可调节镜头的俯仰角度及水平度 功能：用于观察和记录液固（或其他）界面接触、压缩与分离过程中的界面变化动态行为，观察倍率与拍摄速率均可调节，观测液相与固相接触始末的形态变化过程，并可以图片及视频的是形式存储。 |
| ▲ | 5 | 三、专用测试软件功能 1、配套接触角测量仪主控分析软件（投标提供正版版权证明文件），具有多种分析方法：量角法（切线法）、量高法（θ/2法）、作图法、五点拟合法、自动测量法（圆拟合、椭圆拟合、杨-拉普拉斯）、气泡俘获法、插板法、悬滴拟合法、躺滴法等； |
|  | 6 | 2接触角的连续动态测量：连续动态测量，速度可调，最小0.02秒，可自动选择对样品在某一段时间内进行连续自动测量,接触角随时间变化曲线展示，且以图片和数据两种方式存入数据库系统，以备需要的时候随时导出。 接触角数据取得方式：全自动测值和人工修整相结合，按测试，软件自动拍照-查找敏感点-计算接触角值-显示计算结果，整个过程无须人工干预，以降低人为因素影响； 拍摄模式：单张拍摄、连续间隔（0.5～3600s可调）拍摄、连续快速拍摄（快拍速度54帧/秒）、视频拍摄等 测量模式：单张测量、连续间隔自动测量、连续快速自动测量 左右角对比：计算左右角并取平均值 表面自由能：ziman一液法、EOS平衡法、owens二液法、Wu氏二液法、louis酸碱三液法等多种方法可供选择 曲面校正：凹凸面接触角测量 |
|  | 7 | 数据库管理功能：存储、修改、筛选、导出EXCEL表格，测值以及拟合结果均可保存到图片上，直观明了，生成图文报告可直接打印 具有固液界面张力测试窗口 |
|  | 8 | 预装应用程序和驱动程序的数据采集处理微机操作系统，与设备相连，运行专业软件，对设备进行设置和控制，显示、存储运行数值和曲线。 |
|  | 9 | 拥有完全自主知识产权、完善售后保障体系，具有质量管理体系认证，提供免费上门安装调试培训服务和软件终身免费升级，保障用户享有软硬件持续优质服务的权利 |

##### 品目信息五的标的参数（智能流动注射进样器）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 双蠕动泵含步进电机微步技术，可包含停泵功能； |
|  | 2 | 蠕动泵(调速范围 0～99 转/分，具备正/反转功能，10路管道进样(5道/泵)); |
|  | 3 | 双16通道自动阀，自动快速换向； |
|  | 4 | 适配Windows软件，可任意对蠕动泵运行速度,运行时间、运行方向，循环次数，循环起点，阀位，读数输出及终止步进行调节； |

##### 品目信息六的标的参数（干式恒温金属浴）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 温度控制范围：-10 ~100 ℃（室温25℃，空载实际可到室温-25℃） 显示方式：4.3寸高清晰电容屏 控制方式：全屏TFT触摸式 结束或故障报警提示功能：有 温度校准功能：有 温度或时间动态显示功能：有 电脑或上位机控制：可选配 USB接口 电源输入：100-240V/50-60Hz～1.0A 时间设置：0~99h59min（设置时间为0即连续工作） 控温精度：≤ ± 0.5 ℃ 显示精度：0.1 ℃ 模块温度均匀性：≤ ± 0.3 ℃ 升温时间：≤15分钟（20℃至100℃） 降温功能：≤15分钟（100℃至20℃） 多点组合编程功能：有（最多5组可选） 标配离心管模块：2ml*35孔 可选配离心管模块：HX-A、HX-B、HX-C、HX-D、HX-E、HX-F、HX-G、HX-H、HX-J、HX-K、HX-L、HX-M、HX-N 控温方式：半导体 输入功率：250W 熔 断 器：250V 3A Ф5×20 |
|  | 2 | 外形尺寸(mm)：280深×210宽×180高 包装尺寸(mm)：340长×265宽×240高 |

##### 品目信息七的标的参数（超声波清洗器）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外形尺寸：320*264*385mm 内槽尺寸：300*240*150mm 容量：10L 标准超声频率：80KHz 超声频率可选择替换 频率转换时间可调 超声功率：300W 超声功率可调范围：40-100% 水位显示：30-120mm 加热功率：600W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-480min 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源. |

##### 品目信息八的标的参数（蠕动泵）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 转速范围 0.1rpm～400.0rpm（阀头或管路不同，最大转速稍有差异） 转速精度 ±0.1rpm 流量范围 0.03~117 ml/min 脚踏输入接口 脚踏开关控制启停（仅限键盘控制模式） 调速信号输入接口 支持多种切换控制输入（仅限外部控制模式） 转向信号输入接口 支持转向切换控制输入（仅限外部控制模式） 启动信号输入接口 支持启动/停止切换控制输入（仅限外部控制模式） 外部通讯控制接口 RS232/RS485 （仅限通讯控制模式） 供电方式 DC24V±10% 电源消耗功率 20W 工作环境 环境温度 0～40℃ 相对湿度＜80% 外形尺寸 173(长)×105（宽）×96(mm) 仪器重量 1.45 Kg 防护等级 IP31 |

##### 品目信息九的标的参数（智能水质分析仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 双柱塞泵(可提供精准的流量控制0.5-10 mL/min)； |
|  | 2 | 自动控温恒温系统(可调节范围：20-70℃)； |
|  | 3 | 自动记录吸光度的比色计(检测波长为510 nm)； |
|  | 4 | 二位三通电磁阀门 (8个，阀体结构为一进二出)； |
|  | 5 | 内嵌4寸彩色触摸控制屏幕(可实现调节双柱塞泵流量，二位三通电磁阀门的切换流路，记录吸光度数值) |

##### 品目信息十的标的参数（CCD光谱仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.平台：f/4，非对称交叉式CT光路，色散焦距42mm:68mm |
|  | 2 | 2.光谱范围：200-500nm |
|  | 3 | 3.狭缝：25um |
|  | 4 | 4.信噪比：250:1 |
|  | 5 | 动态范围：1300:1 |
|  | 6 | 暗噪声：50 RMS counts |
|  | 7 | 杂散光：<0.05%@600nm |
|  | 8 | 热稳定性：0.05nm/℃（650nm） |
|  | 9 | 具有图形化编程功能 |
|  | 10 | 尺寸：89.1mm * 63.3mm * 34.4mm |
|  | 11 | .重量：265g : |
|  | 12 | 配置准直透镜： 光谱范围200-2500nm 直径5mm 焦距10mm sma905接口 |

##### 品目信息十一的标的参数（光纤）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 600um芯径，抗紫外处理，1m长，SMA905接头 |

##### 品目信息十二的标的参数（多功能氮吹仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 控温范围：+5℃~180℃ |
|  | 2 | 升温时间≤30min（从40℃升至180℃） |
|  | 3 | 控温精度40~100℃：0.5℃、100~180℃：1℃ |
|  | 4 | 显示精度0.1；显示方式：LED显示 |
|  | 5 | 氮气流量0~10L/min |
|  | 6 | 氮气压力≤0.1MPa |
|  | 7 | 仪器体积280mm*240mm*500mm |
|  | 8 | 电源220VAC10% 50Hz |
|  | 9 | 样品槽20孔 |
|  | 10 | 配流量计减压阀 |

##### 品目信息十三的标的参数（电热鼓风干燥箱）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 内部45*35*45 cm不绣钢带鼓风；温度范围室温+10-300℃，内部材料为不锈钢 |

##### 品目信息十四的标的参数（透射数码偏光显微镜）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 科研级透射偏光显微镜1台，与显微镜同品牌630万像素以上数字成像系统1套，与显微镜同品牌数据分析系统1套； |
|  | 2 | 工作温度：室温～+40℃，工作相对湿度：20－80%，电源：220V，50赫兹； |
|  | 3 | 显微镜总放大倍数：40-600X； |
|  | 4 | 无限远色差校正光学系统，齐焦距离， 60mm，以最大限度减小球差和色差. |
|  | 5 | 全新设计的一体化Y型机架，全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性，高倍观察时像面无抖动。稳定性高；整机符合人体工程学。积木式可拆装结构，灵活多变 、采用喷粉工艺，集防护、装饰、耐磨、耐溶剂于一体，可增加起偏器等额外光学部件； |
|  | 6 | 分析系统性能指标:i3处理器，500G硬盘，2G内存。 |
|  | 7 | 透射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，反射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑，含LBD滤色镜组，带插拔式起偏镜组。 |
|  | 8 | 透射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，透射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑连续可调，非外置电源。 |
|  | 9 | 中间透镜：可从光路中取出的内置可调焦伯特兰镜头（勃氏镜）内置检偏器；板/补偿器插槽。 |
|  | 10 | 检偏镜组：插板式检偏镜组，可移出光路；可360°旋转，格值2°，精度6′。 |
|  | 11 | 聚焦机构：透反两用机架，低手位粗微同轴调焦，聚焦行程：30mm，粗调：14mm /转，微调精度0.002mm，最小读数1μm； |
|  | 12 | 目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，(视场直径： 22mm )，其中一个带十字线和微刻度，均具有屈光度调节功能； |
|  | 13 | 镜筒：30度倾斜，无限远铰链式三通观察筒，带偏光补偿功能，在调节瞳距时，保证带尺目镜十字丝方位不变,三档分光：100:0 、20:80 、 0:100。 |
|  | 14 | 检偏器：360°可旋转；最小读数 0.1°； |
|  | 15 | 物镜转换器：内定位五孔（可调中心）物镜转换器，配两个校正螺丝； |
|  | 16 | 载物台：旋转金属工作平台，表面石墨喷涂、防腐耐磨，直径160 mm, 360°旋转锁紧定位，格值1°，精度6'，可定位。 |
|  | 17 | 聚光器：摇出式消色差聚光镜（N.A 1.2）带起偏镜组，可 360°旋转。 |
|  | 18 | 起偏器：固定于聚光器支座底部，有 0、90、180、270 四档可调刻度； |
|  | 19 | 波长补偿器：标配λ波片，φ18 毫米，一级红，光程差551nm；λ/4波片，φ18 毫米，一级灰白，光程差147.3nm；石英楔子，12X28mm，可连续产生Ⅰ-Ⅳ级干涉色。 |
|  | 20 | 物镜：平场无限远消应力物镜4X/NA≥0.13/WD≥16.10mm， 10X/NA≥0.25/WD≥12.10mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.36mm， 60X/NA≥0.85/WD≥0.30mm。有效消除热处理、胶合、装校等环节的应力影响，正交状态下全视场近似黑色，整套物镜基本完全消除应力。 |
|  | 21 | 安全的手提机构设置 ：镜体后侧设计了搬动显微镜时的提手位置，确保显微镜移动时安全，稳固。 |
|  | 22 | 使用工具：机身自带专业工具，并有固定位置。 |
|  | 23 | 显微镜同品牌高分辨率彩色科研级相机，成像系统为科研级高密度彩色相机； |
|  | 24 | 成像系统：彩色相机，靶面尺寸：1/1.8″对角线8.92mm；有效像素≥630万，图像传感器型号：最大分辨率：≥3072 x 2048；像素大小2.4μm x 2.4μm；成像区域尺寸：7.37mm(H) x 4.92mm(V)；G光灵敏度：425mv with 1/30s；动态范围：70dB；实时帧速：59@3072 x2048;59@1536x 1024；曝光时间：0.1ms-15s ，ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整；记录方式：图像和视频；致冷方式：自然冷却； |
|  | 25 | 显微图像分析软件：可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式 ；支持区域曝光、区域白平衡，实时直方图显示和实时图像对焦清晰度提示；支持多种拍照模式：拍照到图像库、剪切板、图像处理和指定文件路径，极大满足用户的多种需要；一键式实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制；提供图像库管理、浏览和编辑功能，具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等多种形态学图像处理功能；独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示； 可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等各种几何参数；对所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定；可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立；可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择 ；测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。 |
| ▲ | 26 | 工作环境：工作温度：0～40℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；数据接口：USB3.0 5Gbps B型接口、通过USB 5V接口供电。 |

##### 品目信息十五的标的参数（光催化反应器）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | A 八位平行光反应系统 系统，分体堆叠式，反应模块，LED光源和控制箱为独立模组，反应模块和光源可堆叠于控制器上，节省实验台面积 |
| ▲ | 2 | 光源，同时支持15W功耗可见区LED光源和10W功耗紫外区LED光源，试管位光照强度（蓝光LED在10W）〉150mW/cm2 |
|  | 3 | 系统预装8个可见光区LED光源，每个光源独立控制亮度，互不干扰.用户可自行更换光源盒,8组独立数字式LED功率控制，0-100%方式 |
|  | 4 | LED散热方式为水循环空气散热，当水流，水温，水位发生异常时停止LED发光 |
| ▲ | 5 | 水冷辅助冷热两用八位试管反应系统，支持反应温度范围-30~100℃（低温决定于通入冷却液的温度）,反应系统带防凝露外罩，具有加热搅拌功能，有可通入循环冷却液的管路,内部封装铝合金反应模块，孔径22.5mm，可同时进行8个试管反应,反应系统外部循环冷却水通入水冷盘进行冷却。 |
|  | 6 | 高精度温控器，反应温度范围内，温度波动<0.2，温度过冲<0.5℃。中心旋转磁体提供同时8个试管侧位磁力搅拌，搅拌电机为长寿命15w直流无刷电机，：数字式实际转速显示，旋钮控制 |
|  | 7 | B 水冷循环辅助盘管式连续流反应器 绕柱式盘管连续流反应方式，反应盘管盘绕于透明石英管上，系统预盘2mm外径1mm内径透明聚四氟管作为反应管，内体积10ml。可换成1.6mm外径0.8mm内径透明聚四氟管，内体积8ml，管路接头为常见1/4-28倒锥接头，支持多个连续流模块并联串联 |
| ▲ | 8 | 水浴夹套控制反应温度，内置搅拌子，底部有通入循环冷却液的管路和加热装置，对反应盘管温度进行控制，反应系统带防凝露外罩，内置加热功能，外部通入循环冷却液，可实现反应温度范围-30~100℃（低温决定于通入冷却液的温度），系统支持光和/或热连续流反应 |
|  | 9 | 高精度温控器，反应温度范围内，温度波动<0.2，温度过冲<0.5℃，内置中心搅拌盘驱动水浴夹套内的磁搅拌子，搅拌电机为长寿命15w直流无刷电机，数字式实际转速显示，旋钮控制搅拌速度。 |
|  | 10 | 采用八位平行光反应系统的8位LED光源座作为连续流反应光源，必须是8个同色光源 |
| ▲ | 11 | C 蠕动泵及溶液瓶系统 流量显示精密蠕动泵，可直接设定需要流量 |
|  | 12 | 流量范围，0.01ml/min~50ml/min |
|  | 13 | 蠕动泵管，14#，外径4.8mm，内径1.6mm硅胶管 |

##### 品目信息十六的标的参数（旋转蒸发器）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电压频率：220V/50HZ 整机功率：1260W 旋转电机功率：40W 升降电机功率：20W 加热功率：1200W 真空度：0.098Mpa 旋转瓶容量：茄形1LΦ131mm/24#标口 收集瓶容量：球形1LΦ131mm/35#球磨口 旋转速度：0-200rpm/min 控温范围：室温-99℃ 控温精度：±1℃ 主机升降行程：120mm 冷凝器尺寸：Φ85×430H(mm) 下35#球磨塞 冷凝面积：0.17㎡ 加料阀：19#标塞阀 进料咀(宝塔接头)外径10mm 真空抽气咀：宝塔接头外径10mm 冷凝盘管进出循环咀：宝塔接头外径12mm 锅胆尺寸容量：Φ235×145H(mm) 约6.2L 3.5KG 整机占空间尺寸：630×400×（690-810）mm宽深高 机器净重：18.5KG 包装尺寸：620×620×490mm 纸箱0.19m³ 包装重量：23KG |

##### 品目信息十七的标的参数（低温冷却循环泵）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 使用温度范围: -20 ~室温 最佳环境温度: 5 ~35℃ 环境湿度: ≤70％通风（湿度过大，容易造成线路漏电） 电源: 单相220V/50HZ 安全保护: 延时、过电流、过热 显示屏: 液晶屏显示（3.5寸）、按键操作 控温精度: ±0.1℃ 传感器: 材质304，测温精度±0.5℃，测温范围-40℃-200℃ 整机总功率: 887W 制冷量: 2324W 压缩机: 规格: 1P 数量: 1 功率: 735W 制冷量: 2324W 循环泵: 功率: 100W 扬程: 4-6M 流量: 20-40L/min 压力: ≤0.4Mpa 风冷冷凝器: 功率: 52W 换热面积: 4.2㎡ 风量: 760m³/h 制冷剂: R22 冷凝盘管: Φ8铜管镀镍 机体材质: 冷板喷塑防腐 水槽容积尺寸: Φ220×180H(mm), 6.8L 水槽内可用尺寸: Φ185mm 上盖开口: Φ200mm 外循环接口: 宝塔接头外径Φ12mm (面向机器左侧） 机器占空间: 423 ×485×（760+立杆400）mm宽深高 机器净重: 46KG 外包装尺寸: 570×460×790mm 纸箱0.21m³ 包装重量: 50KG |

##### 品目信息十八的标的参数（循环水式多用真空泵）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电源：220v50Hz 流量：10m mift 最大真空度：0.098Mpa 单头抽气量：10L/min 抽气头数: 2个 安全功能: 逆流防止伐 规格型号: 385/280/420 重量: 10公斤 |

##### 品目信息十九的标的参数（真空干燥箱）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电源220v50Hz 功率450w 控温范围10℃-250℃ 温度分辨率0.1℃ 恒温波动度±1℃ 达到真空度≦133pa 工作环境温度5-40℃ 内胆尺寸300/300/275 外形尺寸609/490/450 内膛材质不锈钢 定时范围1-9999min |

##### 品目信息二十的标的参数（智能抽空真空泵）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 接气口螺纹：7/16`` -20&5/8`` -18UNF 抽气速率：14.4 m3/H 电源250v50Hz 抽气量108m3/h 极限压力: 2*10PA 功率550w 加油量：600mL 产品重量：11.5Kg 规格346/135/302 |

##### 品目信息二十一的标的参数（智能型磁力搅拌器）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 控温显示精度0.1℃.温度波动度±2℃.带压力安全装置，压力显示装置。 容积0.25L 设计压力20MPa 设计温度300℃ 磁力搅拌转速15-1800转/分钟 加热功率800w 材质304不锈钢 |

##### 品目信息二十二的标的参数（红外热像仪）：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 测温范围-20°C~+650°C； |
|  | 2 | 热灵敏度/NETD ≤0.040℃； |
| ▲ | 3 | 红外探测器≥320*240 像素，Ultramax像素升级到640*480像素； |
|  | 4 | 图像帧频：≥30Hz， |
|  | 5 | 激光引导自动对焦； |
|  | 6 | 不小于1-4倍连续数码变焦; |
|  | 7 | MSX多波段动态成像，可见光轮廓细节与红外图像融合； |
|  | 8 | 抗跌落，2M跌落防摔； |
|  | 9 | 实时测温模式：3个点测温，3个区域测温； |
| ▲ | 10 | （☆）一键式电平/跨度区域调整； |
|  | 11 | 内置激光指示器，可实现激光测距0.5m~40米； |
| ▲ | 12 | 全辐射红外视频录制到存储卡； |
|  | 13 | 显示屏幕带有自动旋转功能，像素640×480； |
|  | 14 | Wifi连接无线终端，无线实时数据传输和无线控制热像仪； |
|  | 15 | 双电源，双电池； |
| ▲ | 16 | 投标商家需提供制造厂家售后服务承诺书原件。 |

评审条款：

☑综合评分法

| 评审项编号 | 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 | 客观评审项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | \ | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 四舍五入，保留两位小数 | 40分 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术响应情况44% | \ | 投标人的技术基准分为44分，以此为基础进行评分： 本报价技术参数共计50项 1、技术参数要求中非★号项共计115项，每有一项不满足扣0.28分，共计32.2分； 2、技术参数要求中带★项共计25项，每有一项不满足扣0.472分，共计11.8分； 3、前两项汇总得出技术服务总得分。 | 44分 | 共同评审因素 |
| 3 | 履约能力5% | \ | 投标人2018年1月1日（含1日）以来，每有一项类似项目业绩得1分，本项最多5分。[说明：每一项类似业绩需提供项目的中标通知书或合同复印件，所有复印件须加盖投标人公章，未提供不得分。] | 5分 | 共同评审因素 |
| 4 | 项目实施方案5% | \ | 投标人结合本项目的理解与采购需求提供项目实施方案，包括：①项目总体分析；②进度计划及工期保障措施；③设备安装方案；④质量保障措施；⑤应急预案。方案内容完善的得5分，方案内容中每缺少1项内容扣1分；方案内容中每有1处存在缺陷（缺陷是指方案内容与项目实际情况不相符或套用其他项目方案或前后内容相互矛盾或存在与本项目无关的内容）扣0.5分。 | 5分 | 共同评审因素 |
| 5 | 售后服务5% | \ | 1.本地化服务体系（2分）： 投标人可提供本地化售后服务的得2分（提供承诺函）。 2.投标人根据本项目实际情况，提供售后服务方案，内容包括：①售后服务人员安排；②服务响应时间；③技术支持及售后服务体系等，内容完整完全满足招标文件售后服务要求的得3分，每有一条不满足扣1分，扣完为止。 | 5分 | 共同评审因素 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | \ | 每有一项投标产品认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。（强制采购节能产品的除外） 注：投标产品属于节能环保政府采购品目清单内产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；投标产品属于无线局域网认证产品政府采购清单内产品的，列出产品所在文号、页码，并复印该页附后 | 1分 | 共同评审因素 |

□最低评标价法

评审因素：

扣除比例%：

评审标准：

8、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同☑  租赁合同□  建设工程合同□  技术合同□  委托合同□  物业管理合同□  其他合同□

2）合同履行期限：自合同签订之日起90日

3）合同履约地点：西华大学校本部

4）支付方式：一次付清☑分期付款比例：  （0-100%可选）

5）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：是

履约保证金缴纳比例：5%

缴纳方式：银行转账

缴纳说明：缴纳履约保证金后签订合同

6）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

合同支付约定

(1)履约保证金缴纳：在合同签订前，需向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金。

(2)全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的30日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款100%

(3)履约保证金退还：在货物验收合格满1年后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的3日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

(4)乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算。

达到付款条件起30 日。 支付合同总金额100%。

7）验收交付标准和方法：到货验收：仪器内外包装完好无损、仪器无擦伤及划痕、未受液体及腐蚀性气体浸渍；配置，仪器型号，仪器成套性与合同进行核对结果一致；技术资料齐全；配套工具及连接管线电缆齐全；供应商安装调试仪器后必须能保证技术指标的验收要求和培训要求再由双方作安装完毕的签字。

8）质量保修范围和保修期：主机保修不低于1年，终身维修，保修期内提供全免费保修，保修期自仪器设备验收合格双方签字之日起计算

- 知识产权归属和处理方式：

(1)中标供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标供应商承担所有相关责任。

(2)采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

(3)中标供应商声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，中标供应商提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，中标供应商提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

(4)如采用中标供应商所不拥有的知识产权，中标供应商承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

10）成本补偿和风险分担约定：供应商投标报价（总价）已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

11）约责任与解决争议的方法：

一、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之十/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之十/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

二、争议解决办法

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

12）合同其他条款：

（1）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（2）供应商所提供的合同收款账号为本合同唯一交易账号，不做更改。

（3）本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、采购代理机构各一份。

9、履约验收方案

1）验收组织方式：☑自行验收   □委托第三方验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：是□ 否☑

3）是否邀请专家：是□  否☑

4）是否邀请服务对象：是□否☑

5）是否邀请第三方检测机构：是□ 否☑

6）履约验收程序：☑一次性验收   □分段/分期验收

7）履约验收时间：2022年8月

□计划于组织验收

☑供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：验收由甲方组织，乙方配合进行

9）技术履约验收内容：

（1）工作对象的实验验收由用户完成，供货方若存异议可参与验收；供货方应保证提供的配置与技术指标相适应。中标后合同签订前买方有权要求供应商提供相关的设备彩页资料或设备进行功能技术比对。

（2）在投标时，供货商对技术指标应提供验收方法和验收条件说明；需用特殊设备和条件才能验收的主要指标加以说明；验收人员与费用事项由供货商解决。

- 商务履约验收内容：

（1）货物安装完成后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（2）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

11）履约验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

12）约验收其他事项：

（1）现场培训：通过培训，使被培训人员熟悉仪器的结构、维护、安全操作等知识。培训1-10人。

（2）培训时间不少于3个工作日

（3）地点：用户所在地

（4）收费标准和办法：免费

（5）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的知道意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

### 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：是□（填以下信息） 否☑

1）国家政策变化风险的应对措施：

2）实施环境变化风险的应对措施：

3）重大技术变化风险的应对措施：

4）预算项目调整风险的应对措施：

5）因质疑投诉影响采购进度风险的应对措施：

6）采购失败风险的应对措施：

7）不按规定签订或者履行合同风险的应对措施：

8）出现损害国家利益和社会公共利益情形风险的应对措施：

9）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施：

项目负责人（签字）：

项目单位负责人（签字）：

经费主管部门负责人（签字）：

年  月  日

注意事项：

1.采购项目预算大于50万元（含50万元）需提供采购单位确定需求的部（处）会议纪要或学院党政联席会议纪要。

2.各单位政府采购项目的采购需求在部门（学院）网站首页公示不少于3天。公示期结束后将公示截图打印交国有资产与实验室管理处（招投标中心），并标明公示期是否有异议。